|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table S3. Intersession Reproducibility of 8 Different Devices in Measuring Flat Keratometry (N = 35) | | | | | |
| Device | Mean difference (D) ± SD | Sw (D) | 2.77 Sw (D) | COV (%) | ICC |
| Tomey RC | -0.01 ± 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.997 |
| Topcon KR | -0.01 ± 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.998 |
| IOLMaster | -0.02 ± 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.996 |
| EyeSys Vista | 0.01 ± 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.994 |
| Medmont | -0.01 ± 0.14 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.994 |
| Topolyzer | 0.00 ± 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.996 |
| Pentacam | 0.00 ± 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.997 |
| Sirius | -0.04 ± 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.20 | 0.995 |
| D = diopter, SD = standard deviation, Sw = within-subject standard deviation, COV = within-subject coefficient of variation, ICC = intraclass correlation coefficient. | | | | | |